Indicații de utilizare / Informații generale

O freză din carbură este un dispozitiv invaziv destinat tăierii de structuri dure de la nivel bucal, cum ar fi dinții sau osul. Aceasta este, de asemenea, destinată tăierii metalelor dure, a materialelor din plastic, din porțelan și a materialelor similare destinate utilizării în fabricarea dispozitivelor dentare. O freză diamantată este un dispozitiv invaziv destinat să netezească suprafețele dentare în timpul montării coroanelor sau a punților. Dispozitivul este alcătuit dintr-o tijă care este introdusă într-o piesă de mână și un cap pe care sunt încorporate așchii de diamant. Rotația instrumentului diamantat asigură o acțiune abrazivă atunci când acesta intră în contact cu un dinte. Un ac endodontic este un dispozitiv invaziv destinat tratării pacienților cu pulpită și necroză pulpară. Dispozitivul este utilizat pentru a sonda, modela, extrage și umple canalele radiculare convenționale. Înainte de prima utilizare și înainte de fiecare reutilizare, curățați și sterilizați instrumentele nesterile conform procedurilor validate furnizate mai jos.

Instrucțiuni privind curățarea și sterilizarea

Domeniul de aplicare

Aceste instrucțiuni se aplică tuturor instrumentelor dentare rotative SS White Dental (freze din carbură, instrumente diamantate și ace endodontice). Ele sunt aplicabile înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare ulterioară. Instrumentele dentare rotative sunt furnizate curate din punct de vedere mecanic, dar nu sterile (cu excepția cazului în care sunt etichetate ca fiind „STERILE”). Este responsabilitatea utilizatorului să sterilizeze instrumentele înainte de prima utilizare și înainte de fiecare utilizare suplimentară. Instrumentele indicate ca fiind nesterile și de unică folosință trebuie curățate și sterilizate conform acestor instrucțiuni doar înainte de prima utilizare, apoi trebuie eliminate în mod corespunzător după prima utilizare.

Avertismente

- Nu utilizați agenți de curățare care conțin drept ingredient activ clor sau clorură, deoarece au efect coroziv asupra oțelului inoxidabil. Se recomandă utilizarea unor agenți de curățare cu pH neutru.

- Nu utilizați metode de sterilizare la rece pentru sterilizarea instrumentelor dentare rotative. Acești agenți conțin adesea substanțe chimice puternic oxidante care pot toci sau slăbi instrumentele dentare rotative.

- Instrumentele rotative utilizate, ambalajele sterile deteriorate și ambalajele deschise în mod neintenționat vor fi considerate a fi contaminate. Respectați măsurile de precauție adecvate utilizând aceste instrucțiuni recomandate de curățare și sterilizare.

- Trebuie să purtați întotdeauna echipament individual de protecție (PPE), inclusiv mănuși, mască și ochelari de protecție. Medicul trebuie să determine dacă sunt prezente riscuri specifice pentru pacienți și să efectueze verificări specifice pe care le consideră necesare pentru a aborda aceste riscuri specifice pentru pacienți.

Limitări în ceea ce privește reprelucrarea

Sfârșitul duratei de viață a produsului este determinat de gradul de uzură și deteriorare în urma utilizării. În timpul procesului de curățare (sub lupă), trebuie verificat dacă instrumentele dentare rotative prezintă defecte (de exemplu, vârfuri rupte, secțiuni rupte la nivelul canelurilor etc.).

Punctul de utilizare

Procesul de reprelucrare trebuie efectuat cât mai repede posibil (maximum 1 oră), pentru a evita uscarea contaminanților, ceea ce ar putea îngreuna procesul de curățare.

Păstrarea/ Transportul

Instrumentele dentare rotative pot fi transportate în stare umedă sau uscată și trebuie să fie protejate împotriva deteriorării. În cazul în care sunt transportate în stare umedă, există un risc crescut de pătare sau coroziune. Depozitarea prelungită în soluții dezinfectante poate cauza degradarea produsului și trebuie evitată.

Procedura de curățare manuală

În cazul în care curățarea manuală este singura opțiune disponibilă, instrumentele dentare rotative trebuie să fie curățate într-o chiuvetă rezervată pentru curățarea instrumentelor.

Clătiți instrumentul sub jet de apă rece timp de cel puțin un (1) minut pentru a elimina reziduurile în exces.

Pregătiți o nouă baie de soluție de curățare cu pH neutru. Urmați instrucțiunile producătorului agentului de curățare. Scufundați instrumentul și lăsați-l în soluție timp de 10-30 de minute.

După impregnare, în timp ce este imersat și ținându-l departe de corp, periați produsul pe întreaga lungime și circumferință, utilizând agentul de curățare neutru timp de cel puțin un (1) minut. În timpul perierii, aveți grijă să evitați răspândirea contaminanților prin pulverizare sau stropire. Se recomandă utilizarea periilor cu peri moi. Utilizați periile de sârmă doar cu precauție, deoarece particulele de alamă pot duce la coroziune galvanică, iar particulele de oțel pot cauza decolorarea oțelului inoxidabil.

Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a curăța bine spațiile înguste și alte zone greu accesibile. Efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că reziduurile au fost îndepărtate (sub lupă). Repetați ciclul dacă este necesar.

Clătiți din abundență instrumentul sub jet de apă caldă timp de cel puțin un (1) minut, până când este vizibil curat și până când au fost înlăturate toate reziduurile de detergent.

Uscați instrumentul utilizând o bucată de material care nu lasă scame sau aer presurizat filtrat.

Procedura de curățare automată

Clătiți articolele sub jet de apă, pentru a elimina reziduurile în exces.

Transferați articolele în mașina de spălat pentru a fi procesate.

Detergent alcalin

| ETAPĂ | DURATA CICLULUI (MINUTE) | TEMPERATURĂ | TIPUL DE DETERGENT ȘI CONCENTRAȚIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Prespălare | 02:00 | Apă rece de la robinet | NU SE APLICĂ |
| Spălarea 1 | 05:00 | Apă de la robinet 43 °C | Detergent alcalin preparat conform recomandărilor producătorului detergentului și al echipamentului de spălare |
| Spălare de neutralizare | 05:00 | Apă de la robinet 43 °C | Agent de neutralizare preparat conform recomandărilor producătorului detergentului și al echipamentului de spălare |
| Clătirea 1 | 01:00 | Apă de la robinet 60 °C | NU SE APLICĂ |
| Clătire termică | 05:00 | Apă deionizată 90 °C | NU SE APLICĂ |
| Uscare | 05:00 | 115 °C | NU SE APLICĂ |

Detergent enzimatic

| ETAPĂ | DURATA CICLULUI (MINUTE) | TEMPERATURĂ | TIPUL DE DETERGENT ȘI CONCENTRAȚIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Prespălare | 02:00 | Apă rece de la robinet | NU SE APLICĂ |
| Spălarea 1 | 05:00 | Apă de la robinet 40-60 °C | Detergent enzimatic preparat conform recomandărilor producătorului detergentului și al echipamentului de spălare |
| Clătirea 1 | 01:00 | Apă de la robinet 60 °C | NU SE APLICĂ |
| Clătire termică | 05:00 | Apă deionizată 90 °C | NU SE APLICĂ |
| Durata de uscare | 05:00 | 115 °C | NU SE APLICĂ |

Apă deionizată

Efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că reziduurile au fost îndepărtate (sub lupă). Repetați ciclul dacă este necesar.

Verificarea

- Inspectați cu atenție fiecare instrument pentru a vă asigura că toate reziduurile au fost îndepărtate (sub lupă).

- Inspectați vizual instrumentul pentru a vedea dacă există urme de deteriorare/uzură (sub lupă) care ar putea împiedica funcționarea corectă a instrumentului.

  - A nu se utiliza dacă vârful este deteriorat.

  - A nu se utiliza dacă există secțiuni deteriorate la nivelul canelurilor.

  - A nu se utiliza dacă există urme de coroziune.

  - A nu se utiliza dacă există semne de uzură excesivă a instrumentului (și anume, dacă este tocit).

Sterilizarea

Închideți instrumentul într-o pungă de sterilizare. Utilizați următorul ciclu pentru sterilizarea cu abur

| Tipul ciclului | Timp minim de expunere la sterilizare (minute) | Temperatura minimă de expunere la sterilizare | Timp minim de uscare (minute) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravitație | 30 | 121 °C (250 °F) | 30 |
| Pre-vid 4 impulsuri | 4 | 132 °C (269 °F) | 30 |
| Pre-vid 4 impulsuri | 3 | 134 °C (273 °F) | 30 |

Asigurați-vă că nu se depășește sarcina maximă indicată de producătorul sterilizatorului.

Asigurați-vă că a fost atins timpul minim de uscare validat, pentru a vă asigura că dispozitivele nu rămân umede. În cazul în care nu se respectă timpul minim de uscare, pot rămâne urme de umezeală pe instrumente, ceea ce ar putea duce la coroziune.

Depozitarea

După sterilizare, depozitați instrumentele într-un mediu uscat, curat și la temperatura ambiantă

în punga de sterilizare, până la nevoie. Vă rugăm să țineți cont de termenul de valabilitate al pungii de sterilizare, conform specificațiilor validate de producător.

Informații suplimentare

Aceste procese au fost validate ca având capacitatea de a pregăti instrumentele dentare rotative SS White Dental pentru utilizarea inițială și/sau reutilizare. Orice abatere de la aceste instrucțiuni trebuie să fie validată în mod corespunzător în ceea ce privește eficacitatea și prevenirea eventualelor rezultate adverse.

Validarea

Aceste procese au fost validate pe instrumentele dentare rotative SS White Dental. Utilizatorul are responsabilitatea de a respecta aceste instrucțiuni împreună cu instrucțiunile echipamentului utilizat și ale agenților de curățare. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura că toate echipamentele funcționează în siguranță și în mod corespunzător, conform instrucțiunilor și specificațiilor producătorului. Orice abatere de la aceste instrucțiuni și specificații necesită validare înainte de utilizare și monitorizare ulterioară cu privire la eficacitate și la riscurile potențiale. Rezultatele validării acestui proces de curățare și sterilizare sunt documentate și păstrate de SS White Dental.

1145 Towbin Ave • Lakewood, NJ 08701 732-905-1100 | 800-535-2877

www.sswhitedental.com

SS White® Dental este o marcă comercială înregistrată a SS White Burs, Inc. – Toate drepturile sunt rezervate.

Obelis s.a.

Bd. General Wahis 53

B-1030 Bruxelles, Belgia

Telefon: 32.2.732.59.54

Fax: 32.2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net

0413

|  | Producător |  | Instrucțiuni de operare |  | Identificatorul unic al dispozitivului |  | Dispozitiv medical |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țara de fabricație |  | Data-limită de utilizare |  | A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat |  | Atenție |
|  | Codul lotului |  | A nu se reutiliza |  | Importator |  | Reciclabil |
|  | Numărul din catalog |  | Sterilizat prin iradiere |  | Reprezentant european autorizat |  | Traducere |