# INDICAZIONI PER L’USO:

•	Il dispositivo in oggetto è inteso per essere utilizzato da un dentista o altro professionista abilitato. Le frese diamantate sono dispositivi invasivi monouso, sterili e indicati per il trattamento di pazienti con patologie dentali come carie o lesioni dei tessuti duri.

•	Le frese SS WHITE DENTAL sono disponibili nei modelli sterili e non sterili con vari nomi commerciali e con differenti diametri della testa e differenti lunghezze.

# USO INTESO:

•	Le frese dentali SS WHITE sono progettate per essere alloggiate in un manipolo dentale, che ne permette la rotazione, consentendo all'utente di abradere strutture dure della bocca, ad esempio denti o ossa. Le frese diamantate SS WHITE possono essere utilizzate anche per tagliare metalli duri, plastica, porcellana e materiali simili.

# COMPOSIZIONE:

•	Uno strumento o disco dentale diamantato è un dispositivo di abrasione rotante in acciaio inossidabile rivestito con particelle di diamante sull'estremità di lavoro.

# CONTROINDICAZIONI:

•	Il dispositivo in oggetto potrebbe contenere nichel, una sostanza chimica nota allo Stato della California come causa di cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi.

•	Non utilizzare su individui con nota sensibilità allergica a questo metallo.

# DESCRIZIONE GENERALE:

•	La famiglia di strumenti e dischi diamantati SS WHITE DENTAL comprende strumenti diamantati operativi, strumenti diamantati da laboratorio e dischi diamantati. Uno strumento o disco dentale diamantato è un dispositivo abrasivo rotante in acciaio inossidabile rivestito con particelle di diamante sull'estremità di lavoro, progettato per essere alloggiato in un manipolo dentale, consentendo all'utente di modellare in sicurezza denti e strutture restaurative.

•	Alcune tipologie di frese diamantate SS WHITE sono disponibili in modelli pre-sterili e non sterili con differenti nomi commerciali e con diversi diametri della testa e lunghezze di lavoro. I dispositivi forniti non sterili possono essere sterilizzati a vapore in autoclave.

# ISTRUZIONI PER L’USO:

•	Le istruzioni per l'uso sono anche disponibili e tenute aggiornate sul sito web di SS White. (www.sswhitedental.com)

Competenze tecniche, esperienza, requisitivi professionali degli utilizzatori previsti:

o	I dentisti e gli specialisti dentali di tutto il mondo sono idonei all'uso delle frese diamantate.

Le raccomandazioni del fabbricante relative a velocità e coppia sono fornite sulla confezione del prodotto.

# INSTRUZIONI GENERALI:

o	Prima dell'uso, sterilizzare le frese fornite come non sterili in conformità alle procedure convalidate e previste in caso di primo utilizzo.

o	Selezionare il manipolo corretto corrispondente al gambo della fresa utilizzata.

o	Rilasciare la pinza e inserire completamente la fresa nel manipolo.

o	Assicurarsi che il dispositivo saldamente alloggiato prima dell'uso.

o	Non forzare la fresa nel manipolo. Nel caso in cui si incontrino difficoltà nell’inserimento, controllare sia la turbina del manipolo che la fresa e fare riferimento alle istruzioni del manipolo per la risoluzione delle problematiche.

Fare sempre riferimento alla confezione del prodotto per i giri al minuto (RPM) massimi. L'utilizzo della fresa oltre l'intervallo di RPM consentito può causarne la rottura e provocare lesioni al paziente o all'utilizzatore.

# AVVERTENZE:

•	Essendo i prodotti SS White dispositivi monouso, il rischio di riutilizzo può comportare:

o	Contaminazione incrociata

o	Guasto dovuto a fatica

o	I dispositivi definiti monouso non sono destinati all'uso su più di un paziente. L'uso su più di un paziente può comportare una riduzione dell'efficienza del taglio, con conseguente malfunzionamento del dispositivo o generazione di calore indesiderato e conseguente disagio per il paziente, necrosi dei denti o dei tessuti, ustioni del paziente.

•	Il dispositivo deve essere utilizzato da un dentista o di un altro professionista autorizzato.

•	Prestare attenzione alla velocità del lavoro (RPM)

o	Fare sempre riferimento alla confezione del prodotto per le indicazioni sul numero massimo di giri al minuto (RPM). L'uso della fresa oltre il range di giri al minuto (RPM) consentito può causarne la rottura e causare lesioni al paziente o all'operatore.

o	L'utilizzo di una fresa con un numero di giri al minuto troppo elevato può generare calore indesiderato e causare disagio al paziente, necrosi dei denti o dei tessuti o ustioni al paziente.

•	È necessario applicare un'irrigazione adeguata durante l'utilizzo del dispositivo. Una inadeguata irrigazione può generare calore indesiderato e causare disagio al paziente, necrosi di denti o tessuti o ustioni al paziente.

•	Non applicare una pressione eccessiva sulla fresa poiché ciò potrebbe causare calore indesiderato o potrebbe causare il guasto della fresa e causare lesioni al paziente o all'utilizzatore.

•	Le frese diamantate devono essere sterilizzate a vapore prima del primo utilizzo per prevenire il rischio di infezione o contaminazione incrociata.

•	Le frese diamantate etichettate come "Sterile" non richiedono ulteriori azioni prima del loro primo utilizzo.

•	Se la confezione dei dispositivi etichettati come “Sterile” è aperta o danneggiata o si è superata la data di scadenza, il dispositivo deve essere accuratamente pulito e sterilizzato a vapore prima dell’uso per prevenire il rischio di infezione o contaminazione incrociata.

•	Non sterilizzare le frese SS WHITE DENTAL con prodotti chimici o con calore secco poiché questi processi non sono stati convalidati. L'uso di questi processi può essere corrosivo per il dispositivo e potrebbe causarne il guasto prematuro.

•	È necessaria una pulizia adeguata durante l'uso del dispositivo. La mancata rimozione dei detriti accumulati può portare alla rottura del dispositivo, causando danni al paziente o all'utente o può generare calore indesiderato e causare disagio al paziente, necrosi dei denti o dei tessuti o ustioni al paziente.

•	Utilizzare una diga dentale in gomma durante l'uso delle frese diamantate per evitare la possibile aspirazione o ingestione del dispositivo.

•	Indossare sempre i guanti quando si maneggiano strumenti contaminati per evitare possibili infezioni/contaminazione incrociata.

•	È necessario indossare protezioni per gli occhi per evitare che le particelle espulse possano causare lesioni all'utilizzatore.

•	È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche per evitare l'inalazione di aerosol o polveri generate che potrebbero causare infezioni/contaminazione incrociata.

•	Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta sulla confezione per assicurarsi di utilizzare il dispositivo appropriato. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe causare ritardi procedurali o lesioni al paziente o all'operatore.

•	ll mancato rispetto di queste istruzioni può causare quanto segue: danni al sito di preparazione, lesioni al paziente o all'utilizzatore, possibile aspirazione o ingestione delle frese DIAMOND.

# PRECAUZIONI:

•	Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta e le istruzioni per l’uso al fine di garantire un utilizzo sicuro del dispositivo appropriato.

•	Ispezionare sempre le frese prima del loro utilizzo.

•	Utilizzare una diga dentale in gomma durante l'uso delle frese per evitare la possibile aspirazione o ingestione di detriti.

•	L'impiego di frese usurate o smussate potrebbe causare calore indesiderato o potrebbe causare il guasto del dispositivo.

•	L'uso di frese piegate può causare vibrazioni che potrebbero arrecare disagio al paziente o danneggiare il sito di preparazione.

•	Muovere la fresa continuamente durante l'utilizzo per evitare surriscaldamenti localizzati e/o danni alla fresa stessa. La generazione di calore indesiderato può causare disagio al paziente, necrosi dei denti o dei tessuti o ustioni al paziente.

•	Non rimuovere la fresa con un angolo troppo acuto per evitare di generare leve e rotture che potrebbero causare lesioni al paziente o all'utilizzatore.

•	Preservare i manipoli in buone condizioni di funzionamento per garantire la massima efficacia del dispositivo. La non corretta manutenzione dei manipoli può comportare ritardi procedurali o lesioni al paziente o all'utente, aspirazione o ingestione del dispositivo o danni al sito di preparazione dovuti alle vibrazioni di un mandrino o di una turbina usurati.

•	Assicurarsi che la fresa sia completamente inserita e saldamente fissata al mandrino del manipolo prima dell'uso. In caso contrario, il dispositivo potrebbe venire espulso dal manipolo e causare lesioni al paziente o all'utilizzatore o portare all'aspirazione o ingestione del dispositivo.

•	Non forzare mai una fresa in un manipolo poiché ciò potrebbe danneggiare il colletto del manipolo stesso, con conseguenti ritardi procedurali.

•	I porta frese SS WHITE DENTAL, utilizzati per accogliere i dispositivi durante la loro conservazione e durante la sterilizzazione a vapore, non sono destinati a preservare la sterilità del dispositivo stesso. Le frese devono essere conservate all’interno della busta di sterilizzazione per evitare contaminazioni incrociate.

•	Non forzare le frese nei porta frese SS White Dental poiché ciò potrebbe danneggiare le frese stesse o farle rimanere incastrate nel blocco.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

- Indossare sempre guanti STERILI quando si maneggiano strumenti STERILI e/o contaminati.

- È necessario indossare le protezioni per gli occhi per proteggersi dalle particelle potenzialmente espulse.

È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche per prevenire l'inalazione di aerosol o polveri generate.

# EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI:

- Crepatura/rottura del dispositivo.

- Infezione – Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta a causa del rischio di infezione.

- Le complicazioni solitamente associate alle procedure dentali includono: dolore, crepatura/rottura dello strumento, danni/sanguinamento dei tessuti molli.

# SMALTIMENTO DEL PRODOTTO USATO:

- Dopo l'uso, i prodotti devono essere smaltiti in modo appropriato dall'utente trattando questi come materiale a rischio biologico secondo le normative locali.

# CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

- Le frese diamantate devono essere conservate a temperatura ambiente/ambiente operativo, lontano dalla luce solare e da sostanze chimiche corrosive, in un luogo pulito e asciutto.

- Le frese diamantate devono essere conservate all’interno della busta di sterilizzazione fino al momento del loro utilizzo.

# ISTRUZIONI PER LA STERILIZZAZIONE:

Fare riferimento alle istruzioni IFU001 per le condizioni validate di conservazione e sterilizzazione.

- Se la confezione non riporta l'indicazione Sterile, le frese devono essere sterilizzate a vapore* prima dell'uso.

- Le frese diamantate non sterili devono essere sterilizzate, secondo le procedure convalidate e fornite nel presente documento, prima dell'uso.

- Le frese diamantate sterilizzate DEVONO essere conservate nella loro barriera sterile sigillata per mantenere la sterilità FINO AL MOMENTO DELL'USO.

- Le frese diamantate sterili non richiedono sterilizzazione prima dell'uso, A MENO CHE la confezione sterile non sia danneggiata. Se la confezione sterile è danneggiata, le frese devono essere ispezionate, pulite e sterilizzate secondo le procedure convalidate fornite nelle Istruzioni per l'uso IFU001 prima del loro impiego.

- Le frese diamantate sono monouso e possono essere disponibili nei modelli pre-sterili tramite sterilizzazione con radiazioni (nella confezione barriera sterile) e nei modelli non sterili come indicato sulla confezione.

- NOTA: i porta frese utilizzati per accogliere i dispositivi durante la loro conservazione e durante la sterilizzazione a vapore, non sono destinati a preservare la sterilità del dispositivo stesso.

* Consultare le istruzioni per la sterilizzazione incluse nel presente documento.

1145 Towbin Ave • Lakewood, NJ 08701 732-905-1100 | 800-535-2877

www.sswhitedental.com

SS White® Dental is a registered trademark of SS White Burs, Inc. - All rights reserved.

0413

Glossario dei simboli

| Simbolo | Descrizione |  | Simbolo | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabbricante |  |  | Prestare attenzione |
|  | Consultare le istruzioni per l’uso |  |  | Data di produzione |
|  | Numero di lotto |  |  | Conformità europea |
|  | Numero di catalogo |  |  | Rappresentante autorizzato per l’Unione europea |
|  | Utilizzare entro la data |  |  | Reciclabile |
|  | Non riutilizzare |  |  | Non utilizzare se la confezione è danneggiata |
|  | Sterilizzato mediante irradiazione |  |  | Importatore |
|  | Traduzione |  |  | Dispositivo medico |
|  | Autoclave a temperatura specifica |  |  | Contentenuto |
|  | Identificatore univoco del dispositivo |  |  | Numero di modello |
|  | Conformità europea |  |  | Limiti di temperatura massima e minima a cui l'articolo può essere conservato, trasportato o utilizzato. |
|  | Giri al minuto |  | only | Solo su prescrizione |